宁夏和宁化学有限公司全自动煤炭采样机密封报价函

一、标的物名称、数量

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动煤炭采样机 | 详细见技术附件 | 台 | 1 |  |

二、报价人资质要求

1、必须是具有独立法人资格的经济实体，具有独立签订及圆满履行合同的能力；报价人须符合本次询价物资的经营资格，包括有关行政许可要求。

2、提供营业执照复印件，企业银行资信证明及信誉证书等。

3、生产企业通过ISO9001等以上管理体系认证，且在有效期内；

4、按我公司《全自动煤炭采样机技术附件》要求提供报价产品详细的技术参数、指标等。

5、提供近三年（2021-2023年）3家以上全自动煤炭采样机供货业绩清单及证明材料（附合同复印件等）；业绩合同文件中的买方名称、货物名称及数量等关键信息必须清晰可鉴。

6、所供应的全自动煤炭采样机的质量标准必须符合国家相关标准要求。

7、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司以及其他形式关联关系的报价人都不得同时参加报价。。

8、本项目不允许联合体报价。

9、以上资格条件不符合的报价单位，报价时报价文件将被视情况判定为无效报价。

三、询价条件及报价要求

1、报价人报价视为完全接受且愿意履行本询价函所载要求和义务。

2、报价人交货时应提供全自动煤炭采样机质量证明书、产地文件、使用说明书、材质报告等买方所需的相关证明文件。

3、验收条件：符合规格型号及技术附件要求。

4、生产厂家：           （必填）

5、交货期：我公司要求合同签订后，接买方通知60天内到货，报价方承诺的最快交货期为   天（必填）。

6、质保期：质保期12月，从货到买方现场6个月或标的物安装到买方现场投入使用并且标的物性能达到合同和合同技术附件规定，经30个工作日试运行合格后开始计算，以先到为准。

7、验收地点：宁夏和宁化学有限公司。

8、交货地点：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区（宁夏和宁化学有限公司）。

9、报价有效期：2024年    月    日。（必填，报价有效期至少为报价后3个月）

10、报价截止时间：2024年 4月 2日 12时。

四、报价保证金

1、报价人需向询价方提交1万元报价保证金，以电汇方式汇至我公司账户，密封报价评审结束后无息退回。

2、递交截止时间：即报价截止时间

3、汇款账户：

收款单位：宁夏和宁化学有限公司

开户行：农行宁夏区分行营业部营业厅

账  号：29-102001040036274

4、报价人不按要求提交报价保证金的，其报价文件属废标。

5、中选单位因自身原因放弃中选不与本公司签订合同的单位，其报价保证金不予退还。

五、密封报价评选说明：

密封报价采用综合评选方式，按照《全自动煤炭采样机系统采购综合评分表》评分，评分小组按照得分由高到低的顺序推荐候选人。最终确定排序第一的单位为中选单位并与其签订合同。详见（全自动煤炭采样机综合评分表）。

六、具体程序

1、报价人提交单位资质，并将相关资质复印件加盖鲜章提供给买方，同时提交密封报价书和《全自动煤炭采样机采购综合评分表》中所需的相关资料等，报价书和《全自动煤炭采样机采购综合评分表》中所需的相关资料需加盖公司印章。

2、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，评选结果我公司将在评选后3日内通知报价人。

3、中选者须在接到我公司通知后30个工作日内与我公司签订正式合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与符合条件的其他报价人按评选情况进行商议或重新组织询价。

4、付款方式及时间：合同签订后买方收到卖方开具的合同总价30%预付款收据后，1个月内支付给卖方合同总价30%的预付款；在设备即将制造完毕时，卖方需提前15天向买方发出请求设备制造完毕出厂的说明，买方在10个工作日内书面确认。卖方在15天内向买方开具的合同总价30%的发货款收款收据后，买方30天内支付给卖方合同总价30%的发货款 ；卖方在规定的时间内将全部合同标的物运到交货地点，交清各种设备相关资料，买方合同标的物在安装、调试完成经30个工作日试运行合格或货到现场预验收合格后6个月后，以上时间节点以先到为准。卖方需开具的合同总价款100%的全额增值税专用发票（含13%税）给买方，买方收到全额增值税发票后30天后向卖方支付合同总价30%设备到货款，该到货款在合同设备最终结算时抵作货款。其余10%作为质保金，如无质量问题，质保期满后15个工作日内无息支付（如有质量问题或违约行为，先行予以扣除）。

若要求不同付款条件，请另作说明。

5、邮寄地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区 宁夏和宁化学有限公司

联系人：彭春艳  电话：15121976358

- 6、逾期送达的或者未送达指定地点的密封报价文件，我公司不予受理。

- 7、密封报价文件需加盖公司鲜章后密封，若未密封或者破损的报价文件，视为无效文件。

- 8、合同履约保证金金额为成交合同金额的5%，自合同标的物性能验收结束后20个工作日内无息退还。

- （1）报价保证金可转为履约保证金，不足部分在合同签订后5个工作日内完成补缴。

- （2）在合同签订后5个工作日内完成缴纳，逾期视为放弃中选，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，中选人还应对超过部分予以赔偿。

七、询价报价具有一定市场风险，在未签订正式合同前，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用。

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、因合同签订不成功导致的报价人预期利益的影响。

宁夏和宁化学有限公司

询价时间：2024年3月 26日

报价人承诺：

本人已知悉理解并同意以上询价函内容，如有违反愿承担相关责任。

签字（盖章）：

报价时间：    年    月    日

附件

全自动煤炭采样机采购综合评分表

本次评标采用综合评分法，其中商务部分占60分，技术部分占40分，标准和方法如下：

综合评估法评审因素及权重分值表

| 1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：60分 技术部分：40分 其他评分因素：0分(如有) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 1、N≤5时， A=（a1+a2+……+an）/N* K 2、10≥N＞5时，去掉最高价； A=[a1+……+a（n-1）]/（N-1）*K 3、N＞10时，去掉最高价、次高价和最低价； A=[a2+……+a（n-2）]/（N-3）* K 注：A=评标基准价；a=有效报价；N=有效投标人的报价数量; 调节系数（K值）为0.8。 |
| 3 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分按以下公式计算： 得分= 45 分-（¦a-A¦÷A×100×Q）；当a>A 时，Q= 0.3 ；当a<A 时，Q= 0.1 ；扣完为止不计负分。 （注：A=评标基准价 a=有效投标价，Q=扣分幅度） |
| - 评分依据：以密封报价文件为依据，采用打分方法，按综合得分由高到低排定顺序。 - 评定细则：见“全自动煤炭采样机”综合评分表 |  |  |

# 储运车间全自动煤炭采样机采购综合评分表

| 项目 | 分 值 | 评 分 标 准 | 投标厂家评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 （40分） | 技术参数 偏离及符合性 （2分） | 提供投标产品的技术参数，技术参数完整、清楚、明确，满足招标文件要求（提供相关证明材料）。评标委员综合比较其优劣，横向对比差别赋分，根据投标文件的技术偏离和符合性进行评分。 与标书的技术附件无偏离、均符合得2分，每偏离一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 技术文件 （1分） | 满足技术文件完整性进行打分。满分1分，缺1项扣0.5分，最多1分。 |  |  |  |
|  | 施工资质（6分） | 1、具有施工机电安装总承包资质，一级得3分，二级得2分，三级得1分，无级不得分。 2、质量、环境、职业健康安全管理体系认证，提供3体系证书得3分，2体系证书得2分，1体系证书得1分，无证书不得分。 |  |  |  |
|  | 设计及配置 （26分） | 1、采样机处理能力≥6车/小时，得8分，＜6车/小时，不得分； 2、制样粒度≤3mm，得3分，＞3mm不得分； 3、实现1mm以下和2mm以下粒度筛分，实现单车粒度抽查，得3分，无此功能不得分。 4、热值检测误差≤±1MJ/KG，得3分，大于1MJ/KG不得分； 5、灰分检测误差≤±2%，得3分，大于2%不得分； 6、水分检测误差≤±2%，得3分、大于2%不得分； 7、配置自动识别拉筋，并有避让功能，得3分，无此功能不得分； |  |  |  |
|  | 同型或类似业绩及投运情况（3分） | 同型或类似产品近三年的业绩及投运情况（含验收报告）提供3家以上得1分,每多提供1家加1分，最多得3分。没有提供3家业绩不得分。 |  |  |  |
|  | 售后服务承诺 （2分） | 承诺30分钟内响应、程序远程处理，24小时到达现场2分，其余不得分。 |  |  |  |
| 商务评分 （60分） | 资产规模（2分） | 根据投标人注册资金进行评分。 企业注册资金1000万元得0.5分，每增加500万元加0.1分（不足500万不加分），最高得2分。 |  |  |  |
|  | 企业信誉状况（2分） | 根据投标人的银行资信证明、纳税信用等级进行评分。 - 投标人提供银行资信无不良记录得1分，有不良记录得0分。 - 投标人提供纳税信用等级B级及以上得1分，不提供或不满足得0分。 |  |  |  |
|  | 企业经营状况 （3分） | 根据投标人提供的近三年(自2021年至2023年止)经审计的财务报告文件，对投标人企业经营状况进行综合评审。 1、3年的资产负债率均小于60％，得1分；每有1年大于60％，扣0.4分，直至该项1分扣完； 2、3年的经营活动现金流量均大于0，得1分；每有1年小于0，扣0.4分，直至该项1分扣完； 3、3年的利润均大于0，得1分；每有1年小于0，扣0.4分，直至该项1分扣完。 4、如提供的财务报表中有缺失项，按不足项进行扣除。 |  |  |  |
|  | 商务偏离项评分 （5分） | 投标文件中的偏离扣分项如下： 1、商务条款无偏离得5分； 2、违约责任条款偏离1项扣1分，扣完为止； 3、付款方式偏离扣4分； 4、凡在投标文件中设置违约金、赔偿金上限的扣3分。 |  |  |  |
|  | 供货周期（3分） | 供货周期≤2个月，得3分; 2个月＜供货周期≤4个月，得2分; 供货周期＞4个月，得0分。 |  |  |  |
|  | 投标报价（45分） | 投标报价得分按以下公式计算： 得分=45分-（¦a-A¦÷A×100×Q）；当a>A时，Q= 0.3 ；当a<A时，Q= 0.1 ；扣完为止不计负分。 （注：A=评标基准价 a=有效投标价，Q=扣分幅度） |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

注：厂商排序以开标顺序先后排列。

评标人签名：                                         时间：         年    月    日

储运车间全自动煤炭采样机报价文件

采购编号：HNHX-MM-GX-2024-235

采购人地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园B区

采购人：宁夏和宁化学有限公司

项目名称：宁夏和宁化学有限公司全自动煤炭采样机密封报价函

在2024年04月 2 日 12 时前不得开启

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

2024年    月

一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：               职务：

系                          (报价人名称)的法定代表人。

法定代表人是否为本项目负责人（请在对应的正方形框内打“√”进行选择）：

□是          □否

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正、反面）

报价人：                (盖单位章)

年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系         (报价人名称)的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人即该项目负责人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宁夏和宁化学有限公司全自动煤炭采样机设备密封报价函报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自      年     月     日起至     年     月     日。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（正、反面）

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

授权委托日期：      年      月     日

三、报价函

报  价　函

宁夏和宁化学有限公司:

我方已仔细研究了宁夏和宁化学有限公司全自动煤炭采样机设备密封报价函采购文件的全部内容。我单位自愿遵照采购文件规定的各项要求和本报价文件（包括本报价函）承担本项目服务工作。现承诺如下：

- 我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件及相关附件。提交报价文件。报价文件包括：

1.1报价文件商务部分

1.2报价文件技术部分

- 一旦我方中标，我方承诺：积极响应采购文件中内容的所有规定，并保证按合同相关条款提供相应的工作。

- 依据采购文件的规定，履行合同约定的责任和义务，按照各有关文件要求完成项目工作内容。

4、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

5、随同本报价函提交报价保证金一份,金额为人民币(大写) 壹万元 (￥10000.00元)作为报价担保。

6、我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

7、我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金（已缴纳报价保证金可转为履约保证金）。

8、我方承诺按照采购文件规定中标后签约的付款条件。

9、随同本报价函递交的报价函附录于合同文件的组成部分。

10、保证所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确,接受合同中的全部规定。

12、本报价有效期：在开标后90天（日历日）内保持有效。

13、其他补充说明                      (其他补充说明)。

报 价 人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

地    址：

网    址：

电    话：                   传真：

邮    箱：                  邮政编码：

年     月     日

四、报价表

报价表

项目名称: 宁夏和宁化学有限公司全自动煤炭采样机设备密封报价函

| 序号 | 标的物 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 报价单价（含13%增值税） | 报价总价（含13%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动煤炭采样机 | 详细见技术附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 现金价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 承兑价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |

五、报价保证金

附：报价保证金复印件

六、交货时间

交货时间

此批货物必须于    年    月    日前运抵宁夏银川市宁东镇煤化工园区B区宁夏和宁化学有限公司，并安装、调试完成交付使用。

七、技术偏离表

技术偏离表

报价人要将报价文件和采购文件技术部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

八、商务偏离表

商务偏离表

报价人要将报价文件和采购文件商务部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

九、资格证明文件

1、企业法人营业执照复印件（加盖法人或公司鲜章）

企业法人营业执照复印件，实行许可证制度的，还须提供生产许可证复印件（加盖法人或公司鲜章）。

- 2、企业通过质量体系认证文件

- 3、产品鉴定证书（如有国家法规或行业要求的，复印件加盖法人或公司鲜章）

4、安全生产许可证（复印件加盖法人或公司鲜章）

5、荣获国优、省优、行业等荣誉证书（若有,复印件加盖法人或公司鲜章）

6、提供近三年以来同类标的物制造的使用业绩

提供近三年（2021-2023年）3家以上全自动煤炭采样机供货业绩清单及证明材料（附合同复印件等）；业绩合同文件中的买方名称、货物名称及数量等关键信息必须清晰可鉴。

十、售后服务承诺书

十一、报价人认为有必要提供的声明及文件

储运车间汽车入厂煤

全自动智能监测一体机采购技术附件

编制：

审核：

审定：

审批：

用户名称：宁夏和宁化学有限公司

用户地址：宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地

目       录

1、总则

2、卖方供货范围

3、卖买双方工作范围

4、执行标准和规范

5、技术要求

6、检验和试验

7、性能考核及质量保证

8、图纸资料的交付

9、包装、标志、 运输、储存、油漆

1 总则

本技术附件规定了宁夏和宁化学有限公司储运车间汽车入厂煤全自动智能监测一体机采购的最低限度要求。本技术附件连同订货合同书一起提出对汽车入厂煤全自动智能监测一体机在设计、制造、试验以及安装调试等方面的基本要求。

1.1 遵守本附件中所列标准和规范标准，连同订货合同一起，对汽车入厂煤全自动智能监测一体机在设计、制造、检验、试验及技术要求等方面提出补充、强调或限制性的说明。

1.2 卖方对本附件的严格遵守并不意味着可以解除其对汽车入厂煤全自动智能监测一体机的正确设计、制造、试验以及安装调试等应承担的责任。

1.3 卖方的责任范围包括保证买方有关技术文件所规定的汽车入厂煤全自动智能监测一体机能够在规定的各种工况下可靠、稳定、安全工作。

1.4 卖方的责任包括汽车入厂煤全自动智能监测一体机的协调工作、安装调试及培训，并及时提交买方要求的图纸资料和数据等。卖方的责任包括保证期和保修期卖方应尽的责任。

1.5 本技术附件提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引叙本附件中所列标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术附件和有关最新工业标准的成熟优质产品。

1.6 本附件所使用的标准与卖方所执行的标准发生矛盾时，按最高标准执行；文件优先原则按下列顺序：

1.6.1 合同签订后买卖双方共同签字确认的会议纪要、买卖方双方共同认可的传真。

1.6.2 合同及技术附件。

1.6.3 采用的标准和规范。

1.6.4 制造厂标准。

1.7 本附件作为合同的一部分，与商务合同具有同等的法律效力。

1.8 所配套的外购部件要经买方确认。

# 1.9 汽车入厂煤全自动智能监测一体机控制系统与公司煤炭管控系统、化验室、LIMS系统、金蝶系统等系统接口实现良好对接，接口费用由本次采样机建设方承担。

# 2 卖方供货范围

卖方应提供1台/套功能完整的入厂煤全自动智能监测一体机，包括设备及基础以上的所有的钢结构件及电气、自控、防雷等供货、安装、调试、培训等，卖方还应提供所有安装和检修所需的专用工具、两年期备品备件。

卖方应确保供应技术规格书中所提及的设备、材料、配套装置范围的完整性，以满足买方运行要求为原则（除特别申明的外）。若在安装、调试、运行中发现缺项（属卖方供货范围）由卖方负责免费补充。（不限于以下内容）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动采样系统 | / | 台/套 | 1 |
| 2 | 自动制样系统 | / | 台/套 | 1 |
| 3 | 无源快速分析系统（选用无辐射源的） | / | 台/套 | 1 |
| 4 | 电气系统 （电控系统总成、系统软件、监视系统、语音指挥系统） | / | 台/套 | 1 |
| 5 | 粒度分析系统 | / | 台/套 | 1 |
| 6 | 机械手臂系统 | / | 台/套 | 1 |
| 7 | 除尘设备 | / | 台/套 | 1 |
| 8 | 两年期备品备件 | / | 台/套 | 1 |
| 9 | 开车备品备件 | / | 台/套 | 1 |
| 10 | 专用工具 | / | 台/套 | 1 |

3 卖买双方工作范围

3.1 卖方工作范围

3.1.1 卖方负责配合买方前期进行现场勘察、基础设计等相关工作，提供设备布置图及安装图纸等配合买方完成房屋结构基础及框架设计、施工等工作。

3.1.2卖方负责提供地面以上所有设备（不含土建部分），负责现场设备安装和调试工作，必须服从买方对工作时间的安排，对工作时间以外的加班工作不得有异议。

3.1.3 卖方及时派遣熟练的、技术能够胜任的代表前往买方现场，负责具体安装和调试，并对买方人员进行设备检修、维护及使用方面的培训。技术服务期间，卖方技术人员应正确的培训买方技术人员，买方人员则应依照卖方人员的正确的进行操作，以使培训及试车顺利的进行。

3.1.4 汽车入厂煤全自动智能监测一体机的质保期内，如果买方在按照卖方提供的说明书进行使用、维护保养的情况下，因汽车入厂煤全自动智能监测一体机的质量原因发生故障，卖方应该进行维修或替换相关部件并承担因此产生的直接费用。

3.2 买方工作范围

3.2.1 买方协助卖方货物发运到买方施工现场后的设备卸货、转运、临时保管工作。

3.2.2买方负责将主动力电缆线及设备安装临时用电缆线铺设到设备安装现场。

3.2.3协调卖方设备安装、调试方面工作，为卖方完成安装调试提供必要条件和工具，如：氧气、乙炔等。

3.2.4买方负责土建工程，房屋设计、建设及路面硬化等。

4 执行标准和规范

汽车入厂煤全自动智能监测一体机及配套设施的设计、制造、包装、储存、验收以中国国家标准为基础，并符合下列标准和规范：

DL/T5187          火力发电厂运煤设计技术规程

GB474	           煤样的制备方法

GB/T19494         煤碳机械化采样

GB/T18666         商品煤质量抽查和验收方法

GB1497            低压电气基本标准

GB755             旋转电机基本技术要求

DL/T5047          电力建设施工及验收技术规范

DL5007            电力建设施工及验收技术(火力发电厂焊接篇)

DL5053            火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程

GB985             气焊手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸

GB986		        埋弧焊焊缝坡口和基本形式和尺寸

GB1184	            形状和位置公差未注公差规定

GB2828            逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB3323            钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB3767            噪声原声功率级的测定工程法和准工程法

GB6402            钢锻材超声波探伤方法

JB/ZQ4286         包装通用技术条件

GB191             包装储运标志

GB/T13306         产品标牌

GBJ17             钢结构设计规范

GB8923            涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9286            色漆和清漆\漆膜的划格实验

GB1764            漆膜厚度测定法

GB11345           钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB1801            公差与配合尺寸至500mm孔\轴公差与配合

JB/ZQ4000.3       焊接件通用技术条件

GB7251            低压成套通用技术条件

GBJ55  	        工业与民用通用设备电力装置设计规范

SD19			  电测量仪表装置设计技术规范

GBJ233            电气装置工程施工及验收规范

GB755             电机基本技术要求

GB4208            外壳防护等级分类

GB12348   	     工业企业厂界噪声标准 Ⅱ类混合区评价标准

DL-T747           发电用煤机械采样装置验收导则

GB18613           中小型三相异步电动机能效定值及能效等级

GB4720            电控设备第一部分低压电器电控设备

GB/T 211          煤中全水分的测定方法

GB/T 30732        煤的工业分析方法 仪器法

GB/T 30733        煤中碳氢氮的测定 仪器法

GB/T 25214        煤中全硫测定 红外光谱法 或 GBT 214 煤中全硫的测定方法

GB/T 213          煤的发热量测定方法

GB/T 19952        煤炭在线分析仪测量性能评价方法

单位一律采用（SI）国际单位制，发热量单位同时采用MJ/Kg和KCal其它未注标准按国标、部标或行业标准设计验收。应采用以上标准规范最新的版本进行设计与制造。

5 技术要求

5.1 总的要求

5.1.1 卖方提供的设备应设计合理、流畅、并能满足人身安全和劳动保护条件。

5.1.2汽车入厂煤桥式采筛制检装置能在当地环境和条件下满足长期连续运行的要求（月投用率必须达到99％以上），安全可靠，维护工作量小，使用寿命长。

5.1.3所有设备均按照规范、标准设计和制造。在正常工况下均能安全、持续运行，不会有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化、漏油等其它问题，设备结构充分考虑日常维护（如清理、加油、紧固等）需要。卖方绝不采用带有试制性质的部件。

5.1.4设备零部件加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所用的材料及零部件(或元器件)均符合有关规范、标准的要求，全部是一线品牌产品。

5.1.5外购配套件，全部选用一线品牌的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。绝不采用国家公布的淘汰产品。卖方对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

5.1.6易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件。

5.1.7所使用的零件或组件均有良好的互换性。所有减速器均采用一线品牌的减速器。

5.1.8各转动件转动灵活，无卡阻现象。润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象，加油方便。轴承温升一般不大于40℃，且轴承温度不超过75℃。整机采用 PLC 控制，并具有异常报警及必要的联锁功能。

5.1.9汽车采样机要求采样全密闭，全自动采样、布料、除铁、破碎、缩分、集样、弃料收集等过程在计算机PLC控制下实现全自动操作。

5.1.10整个采筛制检样系统为全密闭快开式结构，确保煤样不受外界环境的干扰和内部环境污染，保证所取煤样的真实性和代表性，能在气温-40℃下正常工作，整机使用寿命不小于10年。

5.1.11破碎机前应设有永磁除铁保护装置，防止进入铁件等杂物损坏破碎机。破碎原煤的部件必须用耐磨材料制造，以防污染煤样。

5.1.12所有设备及支架均得按国家相关标准进行防腐。

5.1.13操作室具有防水、防尘和噪音隔离措施，配有2匹冷暧空调方便工作；操作室内操作设备的布置，能使操作人员在座位上实现对采样过程的全方位监控和方便、快速、准确的操作；操作室内带有良好的照明设施，便于夜间工作；操作室内设有对讲系统可方便的对车辆进行指挥；控制系统故障状态下，能方便实现人工操作。

5.1.14要求带自动语音播报系统；配带警笛及喊话器，实现操作人员对车辆指挥人员喊话。信号铃声要求区别于普通铃声、喇叭声，以防止与地磅房铃声及其它车辆喇叭声相混淆。

5.1.15设置一台操作服务器和一台数据服务器，用来存储采样、设备参数等数据。

5.1.16挡车器：需设置前后各一台挡车器（含挡车杆），能远程自动/手动控制。

5.1.17所有机械和电气设备均带有能够安全起吊的装置。

5.1.18外露的转动部件均设置防护罩，且便于拆卸，人员易于达到的运动部位设置防护栏，但不妨碍检修工作。

5.1.19整机运行平稳，噪音≤85分贝。

5.1.20采样机系统支持与招标方现有的煤炭智能管控系统对接，当汽车运输进入采样区域后，司机在采样机系统刷身份证，进行车辆信息数据采集，包括车牌号、物料信息、供应商等信息。

采样机系统采样、制样完成后，系统自动将采样、制样数据，回传至煤炭管控系统。

5.2设备技术要求

5.2.1采样装置

5.2.1.1汽车机械化采样装置考虑到用户的功能需求和与本系统机械部分的配合需求；符合国标GB475《商品煤样采取方法》和GB/T19494.1《煤的机械化采样》中的有关规定，采样机从采样到制样能够实现自动随机选点、任意深度、全断面采样。

5.2.1.2采样头为全断面螺旋钻取式，其旋转和上下移动全部采用机械式驱动。采样头的材质为高锰钢，钻头刀刃的硬度、耐磨性、耐热性都很高，采样头部设有钻刃，能对大块煤、煤矸石及冻煤破碎采样。

5.2.1.3采样头结构上有机械和电气过载保护装置，以避免物料中的金属杂物等异物毁坏采样设备。由电机和减速机进行驱动，当采样头遇到大的金属杂物发生卡堵或转速下降时，保护装置发出信号，螺旋采样头自动抬起，具有自动复位保护功能。

5.2.1.4采样头上端设有排料孔，使采样头具有切割破碎功能和自清洗余料功能，因此采样不受物料粒度、水份的影响。

5.2.1.5 采样头的驱动机构与螺旋钻头靠联接套进行连接，拆卸维修方便可靠，保证了采样的连续性和完整性。

5.2.1.6落煤管：溜槽采用圆弧形设计，采用氩弧焊以防止物料粘结。在取样完成设备空转过程中能自动清除余煤。同时保证全密闭性，避免漏料现象。材质：304 不锈钢。

5.2.1.7采样机的控制采用可编程控制器。采样机的所有操作全部集中在操作室内完成。采样机的控制方式为全自动、半自动和手动三种，三种控制方式均可方便、可靠、灵活的切换，其中自动方式符合国标要求的定点采样和随机采样。采样系统正常情况下默认为自动方式，授权后方可切换为手动方式。

5.2.1.8采样机具有自诊断、故障报警、提示功能。

5.2.1.9针对车厢内拉筋及钢丝绳比较多对采样头的影响很严重，要配有程序检测避让。

5.2.2行走装置

5.2.2.1桥式大车行走采用变频调速控制技术，启动、运行及停止平稳，制动可靠；定位准确；电机的选择充分考虑了当地风力及其它情况，可保证采样机在安全风速时的逆、顺向工作运行的要求。大车两端安装机械缓冲器，供电线缆采用滑缆小车。大车行走为采样点纵向定位。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 行走方式 | 四轮双驱动 |
| 制动方式 | 电机自带刹车制动 |
| 控制方式 | 变频调速 |
| 缓冲形式 | 橡胶弹性缓冲器 |
| 电机防护等级及绝缘等级 | IP55,F级绝缘 |

5.2.2.2采样小车为框架结构，启停平稳。小车两端安装机械缓冲器及行程限位开关。小车供电线缆采用滑缆小车。小车框架内安装采样头总成及其升降系统。小车行走为采样点横向定位。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 行走方式 | 双梁双驱动 |
| 制动方式 | 电机自带刹车制动 |
| 缓冲形式 | 橡胶弹性缓冲器 |
| 电机防护等级及绝缘等级 | IP55,F级绝缘 |
| 升降方式 | 齿条式 |

5.2.3皮带输送

5.2.3.1皮带输送机的整机设计、制造、安装、操作、维修等结构合理，功能稳定。设备采用变频电机驱动，并设高低速切换检测装置，高速接料，慢速喂料起到匀料的作用，降低出料量，减轻后续破碎机的压力。

5.2.3.2皮带输送机采用全封密快开式结构，封闭性好样品水份丢失少。进料斗设振动装置，避免煤样不畅发生堵塞。

5.2.3.3皮带具有光滑，耐磨、耐腐蚀特点；为防止煤样发生混样，在皮带出料端滚筒下配置有清扫器，将皮带上可能粘附的样品刮落；

5.2.3.4采取均匀给料,有效地避免因采样头脉冲式投料而导致给料不均引起的堵煤现象。皮带具备张紧功能，滚筒包胶防止皮带打滑跑偏；

5.2.4破碎装置

5.2.4.1破碎机应为环锤式破碎机，符合GB/T19494.2《煤碳机械化采样.煤样的制备》的要求。

5.2.4.2破碎采用环锤式破碎机，物料破碎水份损失小，可通过配置不同的目数的锤头实现不同粒度的要求，破碎机不易发生堵煤现象，即使在水份较大，产生堵煤时，能方便地打开机壳进行处理。

5.2.4.3破碎机具有自清扫功能，不易发生堵煤、粘煤现象，破碎机破碎全水分样煤时，保证能正常连续工作。

5.2.4.4破碎机应设置可靠的电气、机械双重保护装置，确保设备及人员的安全。

5.2.4.5破碎系统具有旁路系统。旁路系统任何部位的落煤倾角不得小于75度。

5.2.4.6维护、修理方便，破碎机外壳为易开型式，以便异常堵煤时的清堵。

5.2.4.7破碎机入口和出口部位有T型刮扫装置，防入口出口污染。

5.2.4.8设备带物料混匀整流装置，安装在破碎机出料口下部，对破碎机出料能起到缓冲、混匀、整流的作用。

5.2.5 缩分装置

5.2.5.1缩分采用皮带刮扫式缩分，煤样从破碎机出来后，在皮带机上均匀输送中，截取煤流全断面作为留样。缩分比通过调整刮扫器动作间隔时间可调。

5.2.5.2缩分比应符合煤样缩制时其最小重量与粒度级的关系。

5.2.5.3缩分部件缩分精度偏差符合国家标准的要求，缩分比在满足留样量与粒度关系的前提下可以在进行调节。缩分刮扫器前设匀料装置，将煤流整形成规则的煤流段，提高缩分精度。

5.2.6 集样及自动封装打包系统

5.2.6.1集样器要求采用12个集样罐的自动换罐集样器，收集器与落煤管要应为整体全密封设计，其连接处无缝隙、防跑粉，水分损失率不超过1.0%。在PLC的控制之下可自动换罐，可按不同煤种进行样品收集。应有手动换罐按钮；

5.2.6.2封装系统为电子密码锁自动压盖封装系统，有自动生成编码功能，配备自动开罐装置；分装样品量可调。二次缩分，然后分装自动打包编码，并与实验室管理系统对接。

集样器定位：绝对定位，不是通过接近开关定位。

5.2.7车辆定位系统

5.2.7.1车厢定位采用红外激光定位方式，在大行车上安装有进口品牌高精度激光测距传感器，用以确定车厢后档板及侧挡板的起始位置。指导采样器进行自动采样，采样过程无需人员干预。大小车定位采用图像AI与红外激光定位双定位系统，图像AI能够自动识别车辆拉筋位置功能，解决断网数据无法提供车辆信息是使用。

5.2.8 粒度分析系统

5.2.8.1 设备采用滚筒筛结构，适用于各类煤种并保证筛分效率98％以上。切斜安装、易拆装型筛网便于更换，具备分析数据记录和存储功能。

5.2.10 机械手臂要求

品牌ABB、库卡、发那科等同品牌，实现去盖和锁盖功能。卖方根据自身设备情况设定并采购机器人形式。

5.2.11 结构要求

5.2.11.1主要承载钢结构应采用型钢结构形式，所用材料的化学成分和机械性能应符合 GB1591的规定。所用材料在焊接前均应进行喷砂处理，所有的施焊区域在焊接前均需经清洁处理。主要角焊缝应采用自动或半自动焊的方法完成，保证具有足够的熔深，钢板的对接焊缝应保证焊透。焊缝坡口和外形尺寸应符合 GB985、GB986 的规定。所有需解体运输的钢结构在发运前应进行工厂预组装，主要受力部件应采用高强度螺栓。钢材采用一线品牌产品。

5.2.11.2该系统能适应当地气候工作条件，保证雨季正常采样，采筛制检样机上设雨棚。钢结构平台、栏杆、爬梯设置应满足相关规范要求。

5.2.11.3所有钢结构设备的制作与防腐均符合 GB5025-2015，油漆应采用阻燃型；所有室外布置的（含电气、线路等）均具有防风、防晒、防雨、防盐雾等功能。取样机钢架设计要求安装足够照明，照明灯具选用优质防水、防尘、防腐三防灯具配备一线品牌产品的LED灯，方便夜间取样、维修，照明必须充足，并配置照明电源箱。

5.2.11.4 焊接要求

5.2.11.4.1 所有焊接形式及尺寸应符合 GB324《焊缝符号表示方法》和 GB/T 985.2《埋弧焊的推荐坡口》的规定。需要现场焊接的部件，由卖方现场实施焊接，并提供焊接检查方法。焊接前，所有施焊区域均应作清洁和除锈处理。钢板对接采用埋弧焊完成，保证焊透。主要角焊缝采用埋弧焊、CO2气体保护焊等自动或半自动焊的方法完成，保证有足够的熔深。按等强度原则选用焊条，大批量使用前应做工艺试验。焊缝坡口尺寸符合GB985标准，焊缝外形尺寸符合JB/T 7949标准。

5.2.11.5防雷装置完全按照《建筑物防雷设计规范》GB50057执行。

5.3 配供的辅助设备要求

5.3.1电动机要求

卖方提供采样机控制用的所有电器设备。买方提供220/380V交流电源至卖方电控箱位置。所有电机﹑控制台﹑柜均有良好的密封性能，并设有断电和过流保护。电控柜选用一线品牌产品。

5.3.2电气要求

（1）卖方配套的电气控制箱/柜内所配电气控制元件应选用经过鉴定的一线品牌产品，严禁使用已经淘汰的产品。低压电器、开关、断路器等采用施耐德、ABB、西门子等公司产品。配供的电气控制箱/柜应具有防尘、防水、防溅性能，并满足有关国家规定的要求，符合国家标准 GB4208《外壳防护等级(IP 代码)》中规定的 IP55 级的要求。符合GB124761-00粉尘防爆电器设备国家标准Ex(Tb)ⅢC T80℃ Db要求。箱柜体应设密封门，显示、操作设备安装于箱柜内的安装板或内门上，制作和安装工艺精致美观。当控制箱/柜内并存强电动力/控制回路和弱电控制回路、交直流回路时，卖方应将各种回路关联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电回路干扰弱电信号回路的措施，利于运行、检修安全。控制箱/柜内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数 15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。

（2）变频器应选ABB、西门子、施耐德之一品牌。变频器具备过电压、过电流、欠电压、缺相、过载、输出接地、输出短路等保护功能。

（3）控制箱/柜应具有电机断相、过载、短路以及进线开关后所有短路（包括三相、两相、两相接地、单相、单相接地等各种短路形式）等所需的各种保护功能且保护应具有足够的灵敏度。

（4）为减少备品备件以及现场运行维护的工作量，控制箱/柜内不应采用熔断器，若因布置等因素确实需要采用熔断器，卖方应征得买方的同意后方可采用。

（5）卖方提供的控制箱/柜应能接受买方控制系统的信号，并送出买方要求的信号。输入、输出信号数量及类型应满足买方要求。电气输出信号至少应包括：就地/远方信号、故障信号、跳闸信号、合闸信号、异常信号（装置故障、失电等）等。对于装设有自动切换回路，还应提供电源切换动作信号。

（6）信号灯红色为运行，按钮红色为停止，品牌选用一线品牌产品。

（7）控制柜室内安装。

5.3.3所有设备控制柜至各设备之间的电气动力电缆、控制电缆等均由卖方负责设计供货安装。

5.3.4卖方所提供的室外（含入厂煤采样机）照明灯具应能满足防爆要求。

5.3.5所有电气元件和控制柜防护等级均为 IP55；室外控制柜满足防爆等级Ex(Tb)ⅢC T80℃ Db要求。

5.3.6电流互感器厂家为一线品牌产品。

5.3.7电机用马达保护器为一线品牌产品。

5.3.8地下防雷装置埋设深度在冻土层以下。

5.3.9所有电气电缆/元件的品牌及产地、设计图纸等需买方确认，无买方确认不能进入生产阶段。

5.4 清洁和油漆

5.4.1 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。所有设备交付时至少应有一锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要增加涂层和油漆。钢结构在第一次涂层前应喷砂处理，在钢结构发运前必须上一层底漆（不包括保养底漆）两层面漆。安装后所有钢结构表面应涂最后一道面漆，油漆颜色由甲乙双方协商确定。所有涂漆应符合国家有关标准和规定。

5.5 视频监控系统

5.5.1 监控系统能达到全方位多角度监控汽车煤采样的全过程（包括采样点、制样间、操作室、进车口等），以便操作员及时全面了采样情况，使采样工作更加安全。监控信号除了能在现场采样室监控外，还应配置数字录像机（录像最短保留时间3个月），同时还应预留远程监控接口，可以将监控视频信号送入买方监控系统，实现对采样机运行的远程、多方位可靠稳定监控。

5.6 控制系统

5.6.1 控制系统包括汽车自动定位系统、语音指挥及监控系统、照明系统、自动采样、制样、弃料返排收集系统、封装系统、主控计算机、PLC、变频器及控制软件等系统组成。具体要求如下：

（1）当汽车运输车辆进入采样区域后，可实现IC卡数据采集（可与买方无人值守及ERP系统、实验室管理系统、门禁系统等系统对接使用），车牌号自动识别，车辆自动定位系统对车辆所在位置进行自动检测，红外线测距，自动在车厢区域内指定的采样点取样，并自动控制制样设备自动完成样品的破碎、缩分、集样封装打包、弃料返排到弃料仓内。

（2）利用不同位置的摄像机监控整个采筛制检样设备的运行情况。

（3）操作方式可设为全自动、半自动、手动工作方式。

（4）整机应具有自诊断功能、故障报警、故障类型和故障点信息提示，便于维修。

（5）系统应设有边界保护、过载保护、过流保护、断相保护、受阻保护、接地保护等完善的电气保护措施。

（6）整个采筛制检样操作完成后，可实现各种操作信息（参数）自动存储。自动或手动打印操作信息和报表。采样信息可进入网络系统，满足买方要求。

（7）工控机采用i5处理器.8G.128GB+1T，2G独显；1路视频采集卡；27寸显示器；DVD；串口及网口有使用余量。

（8）阻燃电缆ZR-RVVP。

5.6.2  PLC不得做任何加密，免费提供完整的PLC源程序，源程序不得有任何加密，整个系统不容许装有催款装置，保证PLC内部的程序与提供的源程序一致。

5.7 快速煤质测量部分技术要求

5.7.1 在线快速分析精度为：

低位发热量：     误差≤±1MJ/KG

灰  分：   误差≤±2%

水  分：   误差≤±2%

5.8  制样粒度： ≤3mm

6 检验与试验

6.1 机械运转试验

汽车入厂煤全自动智能监测一体机在空载下进行机械运转试验，该试验在买方现场进行，连续运转24小时。试验完成后，由卖方提供试验报告并经买方确认。

6.2 机械运转试验指标

机械运转指标

| 序号 | 项目 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振动 | ≤7.5mm/s |
| 2 | 噪声 | ≤85dB(A) |
| 3 | 煤粉尘泄漏情况 | 无泄漏 |
| 4 | 轴承温度 | ≤75℃ |

6.3试验

6.3.1  设备应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本技术协议书的要求。卖方应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面形式随报价书提交买方，以供买方审阅并提出意见。

6.3.2  卖方在设备加工中必须按有关工厂标准进行检验、试验、不合格品不得进入后续工序。

6.3.3  各部件组装前，应进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中必须按有关工厂标准及DL/T5187《火力发电厂运煤设计技术规程》、GB474《煤样的制备方法》、GB/T194《煤碳机械化采样》、GB/T18666《商品煤质量抽查和验收方法》进行检查，所有检查项目的结果必须满足有关要求。

6.3.4  出厂前检验应邀请买方代表参加，并对驱动装置单元及其它买方认为必要的部件进行试装试运，买方代表对试运的见证并不表示可以免除卖方在后续工作中责任。

6.3.5  整机性能试验，整机的验收试验工作在设备使用现场进行。

6.3.6  各项检验、试验活动，卖方均应向买方提交检验或试验报告。某项检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，卖方应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

7 性能考核及质量保证

7.1性能考核

7.1.1 性能考核在设备操作正常后，考核时使用实际工艺介质，在额定工况下进行考核试运。由买方和卖方代表共同参加，以负荷试验形式进行，符合要求后，由双方签署正式验收。

7.1.2 设备进行性能试验，保证性能指标结果符合技术附件规定的各项技术指标6.2及以下要求：

| 序号 | 项 目 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热值 | 误差≤±1MJ/KG |
| 2 | 灰分 | 误差≤±2% |
| 3 | 水分 | 误差≤±2% |
| 4 | 制样粒度 | ≤3mm |
| 5 | 采样机处理能力 | 不低于 6车/小时 |
| 6 | 筛分粒度要求 | 实现1mm以下和2mm以下粒度筛分，实现单车粒度抽查，粒度筛分后样品弃掉。 |
| 7 | 除尘 | 实现设备除尘设备功能，保持环境卫生 |

7.2 质量保证

7.2.1 卖方应有健全的质量保证体系，包括质量保证程序、组织方式和所涉及人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。

7.2.2 卖方应有负责质量保证活动的专职人员。

7.2.3设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境条件和使用条件的影响。

7.2.4  设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以国家标准为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

8 图纸资料的交付

8.1 卖方应随机向买方提供5套完整、详尽的关于储存、验收、安装、调试、运行及维修等方面的技术资料（另提供一套电子版资料，U盘），如果买方认为卖方所供资料不能满足要求时,有权要求卖方补充。

8.2卖方提供的技术资料中应包括各设备和部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。

8.3卖方提供技术文件的范围也应满足本技术协议书其它部分的要求。

8.4卖方应提供下列技术文件和图纸，但不限于此:

ISO9000质量认证书

产品业绩

设备外形图

设备安装基础安装图

设备规范表

供货清单

产品合格证(包括主要外购件);

产品安装使用说明书；

主要用材的质量检验书;

安装要求及安装质量标准;

设备总装配图及部件组装图;

设备基础图有关的接口资料;

有关的规程、规范及标准。

其它

8.5  合同签订后应提供的文件

a） 卖方在合同签订后应向买方提供满足施工要求的第一版文件, 但不限于此：

1)  汽车入厂煤全自动智能监测一体机布置图、尺寸及荷载资料。

2) 电气负荷

b）卖方在收到买方反馈意见后一周内应提供以上文件的最终设计文件。

d）卖方需向买方提供下列技术文件和图纸，但不限于此：

设备运行、操作说明书；

各部件或设备的使用说明；

设备的零件图和装配图；机械图册；用户手册；使用手册（含外购件使用手册）；检修和维护手册

各部件或设备的维修说明及维修质量标准；

各部件或设备的规范表；

各部件或设备的调整试验规程；

各部件或设备的合格证书；

各部件、设备主要用材的检验合格证书；

备品备件和专用工具一览表；

安装要求及安装质量标准；

设备总装配图和部件组装图；

设备基础和电气、控制接口资料；

有关的规程、规范和标准；

控制原理资料；

控制程序及上位机程序最终版备份(U盘版)；

安装程序；

技术参数表；

8.6  卖方应在图纸的适当位置表示出供货分界线。

8.7 卖方应随图附招投标双方一致通过的“变更”文件及证明。

8.8  图纸应标明随每项部件所供给的附件，以及部件制造厂家﹑型号参数和容量。

8.9  最终图纸应注明定货合同号并有明显的最终版标记。

8.10  卖方应提供适用于本工程实际情况的专用技术资料，所有资料上应标明“xxxx有限公司xxxx煤采样机技改工程”字样。

8.11  在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应做出明显的标记

8.12  卖方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如买方在工程设计中需要本附件以外的资料，卖方应及时无偿地提供。

8.13  卖方提交给买方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

8.14  工作配合和资料交换所用的语言为中文。

8.15 提供文件份数：卖方应在规定时间内向买方提供8份文件

9 包装、标志、 运输、储存、油漆

在卖方工厂进行检验、试验合格后，经卖方检查供货范围内的全部货物完好无损，卖方负责用可靠固定后，打封条。

9.1  包装

9.1.1  设备包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起货物的损坏。设备出厂时，零部件的包装应符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

9.1.2应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。。遮盖物及紧固件不应焊在设备上。

9.1.3卖方所供设备部件，除特殊部件外，均应遵照国家标准或按最好的商业惯例包装进行，使用坚固的箱子包装。并应根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

9.1.4卖方所供技术文件应妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。

9.1.5为防止设备器材被窃或受腐蚀性物质、海水的损坏，如未征得招标方同意，不得采用敞开的板条箱和类似包装。

9.2	标志

9.2.1  设备铭牌应采用不锈钢材料蚀刻，铭牌安放在运行人员易于看到的地方，并牢固地固定在保护箱体上，并应刻有下列内容（但不限于）：制造厂家名称、设备名称、设备型号、包装能力、出厂日期编码、出厂检验编码等。

9.2.2  重要部件应根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

9.2.3  卖方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签。

9.2.4  包装箱编号应根据买方要求进行统一编号。包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

9.3	运输

9.3.1  经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过国家对非标准外形体的规定；当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，应遵守有关运输单位的规定。

9.3.2  每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，卖方应用传真或航空快信通知买方。通知中应注明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

9.3.3  超重件，卖方在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知买方。

9.4	储存

9.4.1  卖方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

9.4.2  卖方所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号应该一致，卖方应向买方提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

9.4.3买方路途中发生密封损破，双方共同检查后，由卖方负责保证产品完好，所发生的费用由卖方承担。

9.5油漆

9.5.1 设备油漆需按宁夏地区气候条件及使用环境选取。油漆共分四层(不包括预处理底漆)，底漆一层，中间漆一层，面漆二层。油漆涂装防腐保证期为3年。干燥后油漆膜总厚度不小于220μm；镀锌件的油漆干膜总厚度为125μm

9.5.2 当设备运到现场安装后，按油漆层结构和油漆涂施工艺，对损坏的油漆膜和现场焊接处进行修补。

9.5.3 所有设备和部件都满足抗腐蚀的要求，对于需要保证精确装配的具有明亮洁净加工面的货物，这些加工面采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。